# CSF JET Multi Megasonic 운전 매뉴얼 (초안)

문서명: CSF JET Multi Megasonic 운전 매뉴얼

문서 상태: Draft

적용 장비: CSF JET Multi Megasonic (LCD 패널형)

기준 패널 이미지: docs/LCD_Display.png

## 0. 개정 이력

| 버전 | 날짜       | 변경 내용                            | 작성  |

| ---- | ---------- | ------------------------------------ | ----- |

| 0.1  | 2026-04-27 | 초안 작성 (기존 매뉴얼 키 조작 복원) | Draft |

## 1. 제품 개요

CSF JET Multi Megasonic은 LCD 기반 사용자 인터페이스와 RS-485 Modbus RTU 통신을 지원하는 메가소닉 발생기이다.

기존 HS AUP 계열 운전 습관을 유지하기 위해 키 조작 체계를 기존 매뉴얼 흐름에 맞추어 구성한다.

## 2. 주요 사양

| 항목            | 사양                    |

| --------------- | ----------------------- |

| 모델명          | CSF JET Multi Megasonic |

| 작동 주파수     | 10CH, 500kHz~2.2MHz     |

| 최대 출력       | 10W                     |

| 출력 설정 범위  | 0.10W~10.00W            |

| 표시 장치       | LCD1602 (2행 x 16문자)  |

| 통신 인터페이스 | RS-485, Modbus RTU      |

| 운전 모드       | NORMAL / REMOTE / EXT   |

## 3. 전면 패널 구성

### 3.1 버튼 5개

START/STOP

MODE

UP

DOWN

SET

### 3.2 상태 LED

NORMAL: 일반 운전 모드

H/L SET: 알람 상/하한 설정

8 POWER: 8단계 출력 설정

REMOTE: 외부 REMOTE 제어 모드

EXT: 통신 제어 모드

TX/RX: 통신 상태 표시

### 3.3 LCD 기본 표시

상단: 출력값, 주파수, 채널

하단: 모드, 운전 상태, 통신 상태, 주소

## 4. 안전 주의사항

장비 접지 상태를 확인한 후 전원을 인가한다.

Err7(SENSOR OFF)은 키 조합으로 해제할 수 없다.

Err7은 전원 OFF 후 SENSOR 입력 정상 상태 확인 후 재기동해야 한다.

통신 쓰기(설정 변경)는 EXT 모드에서만 허용한다.

REMOTE ON/OFF 제어는 최소 3초 간격을 권장한다.

## 5. 전원 투입 및 모드 진입

### 5.1 기본 기동

전원 ON: 기본 화면 진입

기본 운전 모드: NORMAL

### 5.2 부팅 시 동시누름 조합 (기존 매뉴얼 유지)

전원 ON + SET+DOWN 유지: NORMAL 모드 강제 진입

전원 ON + SET+MODE 유지: REMOTE 모드 진입

전원 ON + UP+MODE 유지: EXT 모드 진입

## 6. 키 조작 요약 (기존 매뉴얼 복원안)

### 6.1 공통

MODE+DOWN(2초): 에러 해제 (Err7 제외)

### 6.2 NORMAL 모드

START/STOP: 발진 시작/정지

UP/DOWN: 출력 증감

SET: 현재 설정 저장

MODE: H/L SET -> 8 POWER -> NORMAL 순환

### 6.3 H/L SET 모드

SET: HIGH/LOW 항목 전환

UP/DOWN: 임계값 조정

MODE: 8 POWER 또는 NORMAL로 이동

### 6.4 8 POWER 모드

SET: Step 선택/확정

UP/DOWN: Step 값 조정

MODE: NORMAL 복귀

### 6.5 REMOTE 모드

REMOTE 입력이 운전 ON/OFF를 제어

로컬 출력 조정 키는 제한 동작

모드 변경은 전원 재기동 조합으로 수행

### 6.6 EXT 모드

START/STOP: ADDR 설정 진입

UP/DOWN: ADDR 또는 BPS 값 변경

SET: 항목 전환/확정 저장

MODE: 정보 화면 전환

## 7. 운전 절차

### 7.1 NORMAL 운전

1. 전원 ON

2. 필요 시 UP/DOWN으로 출력 설정

3. START/STOP으로 운전 시작

4. LCD에서 출력, 주파수, 상태 확인

5. 정지 시 START/STOP 재입력

### 7.2 REMOTE 운전

1. 전원 OFF 상태에서 SET+MODE 누른 채 전원 ON

2. REMOTE 모드 진입 확인

3. 외부 REMOTE 신호로 ON/OFF 제어

4. 상태 이상 시 알람 코드 확인

### 7.3 EXT 운전 (통신 제어)

1. 전원 OFF 상태에서 UP+MODE 누른 채 전원 ON

2. EXT 모드 진입 확인

3. 필요 시 START/STOP으로 ADDR 설정 진입

4. UP/DOWN으로 주소/속도 변경, SET 저장

5. RS-485 Modbus 마스터에서 제어 명령 송신

## 8. LCD 표시 예시

### 8.1 기본 운전

1행: OUT 0.50W F 1000k

2행: NOR RUN ADR01

### 8.2 정지 상태

1행: SET 0.50W F 1000k

2행: NOR STOP ADR01

### 8.3 통신 설정

1행: EXT COMM SET

2행: ADR:01 BPS:96

### 8.4 알람 표시

1행: ** ERROR **

2행: Err1 LOW ALARM

## 9. 알람 및 복구

| 코드 | 의미             | 복구 방법                          |

| ---- | ---------------- | ---------------------------------- |

| Err1 | LOW ALARM        | MODE+DOWN(2초) 또는 전원 재기동    |

| Err2 | HIGH ALARM       | MODE+DOWN(2초) 또는 전원 재기동    |

| Err5 | TRANSDUCER ALARM | MODE+DOWN(2초) 또는 전원 재기동    |

| Err6 | SETTING ERROR    | 설정값 재입력                      |

| Err7 | SENSOR OFF       | 전원 OFF -> SENSOR 확인 -> 전원 ON |

| Err8 | SENSOR RUN       | 전원 OFF -> SENSOR 확인 -> 전원 ON |

## 10. 통신 (RS-485 Modbus RTU)

### 10.1 기본

물리 계층: RS-485 반이중

프로토콜: Modbus RTU

기본 속도: 9600bps

### 10.2 운전 모드별 권한

NORMAL/REMOTE: 읽기 중심 운용

EXT: 읽기/쓰기 운용

### 10.3 권장 점검 항목

주소 충돌 여부 확인

종단 저항 및 배선 극성 확인

통신 오류 시 BPS/패리티 일치 여부 확인

## 11. 판넬 인쇄 문구 권장

패널 실크는 간결하게 유지하고 조합 상세는 매뉴얼에 기재한다.

START/STOP

MODE

UP

DOWN

SET

후면 라벨 또는 매뉴얼 요약 카드 권장 표기:

NORMAL: PWR ON + SET+DOWN

REMOTE: PWR ON + SET+MODE

EXT: PWR ON + UP+MODE

EXT ADDR/BPS: START/STOP -> UP/DOWN -> SET

ERROR RESET: MODE+DOWN(2s)

## 12. 현장 운용 체크리스트

[ ] 전원/접지 점검 완료

[ ] 출력 케이블 및 트랜스듀서 결선 확인

[ ] 모드 진입 조합 확인 (NORMAL/REMOTE/EXT)

[ ] 주소/BPS 설정 확인

[ ] 시운전 출력값 및 알람 임계값 확인

[ ] 비상시 에러 해제 절차 숙지

---

본 문서는 제품 확정 전 검토용 초안이다. 펌웨어 최종 키맵 및 출하 시험 절차가 확정되면 버전 1.0으로 발행한다.